福建省东南电化公司
脱硝烟气氨逃逸

在线分析仪表采购项目
技

术

规

格

书
福建省东南电化公司

2026年3月

目   录
一、总则
二、技术要求
三、工程技术与售后服务
四、供货范围
五、交货期
六、验收标准
一、总则
本技术规格书适用于福建省东南电化股份有限公司脱硝烟气氨逃逸在线分析仪表采购项目的设计文件和技术要求。
1.1 本规格书提出的是最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用标准，投标方应提供一套满足本规范和所列标准要求的高质量产品及相应服务，技术规格书和数据表中的任何疏漏不应成为供货商提供不合格产品的借口。所提供的产品应是技术上成熟先进的产品；所有的产品必须是全新的，招标方不接受修复的产品；所有产品不得转包或贴牌。
1.2 如果投标方未以书面形式对本规格书提出异议，则意味着投标方提供的在线分析仪满足了本规格书和有关工业标准的要求。如有异议，不管多么微小，都应在投标书中以“技术偏离表”为标题的专门章节中加以详细表明。
1.3 本规格书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求，选型错误由投标方负责。
1.4 只有招标方有权修改本规格书。经买卖双方协商，最终确定的技术协议应作为合同的一个附件，并与合同文件有相同的法律效力。
1.5 在签订合同后，招标方有权提出因标准、规范和规程发生变化而产生的一些修订要求，具体事宜由双发共同协商确定。

1.6 执行标准规范

分析仪表的设计、设备选择、制作安装及调试过程，有关的技术文件和图纸遵循下列标准和规范，所有规范若有更新以最新版本为执行版本。

《固定污染源废气氨（NH3）排放连续监测系统检测作业指导书》（CNEMC-03-ZJZX-029-2024）
《固定污染源废气氨（NH3）排放连续监测系统认证技术规范》（RJGF 100-2024）
《包装储运图示标志》（GB/T191-2008）
《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分：通用要求》（GB4793.1-2007）
《激光产品的安全第1部分：设备分类、要求和用户指南》（GB7247.1-2001）
《分析仪器环境试验方法》（GB/T11606-2007）
《机电产品包装通用技术条件》（GB/T13384-2008）
《测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求》（GB/T18268-2000）
《气体分析器性能表示第1部分：总则》（GB/T18403.1-2001）
《可调谐激光气体分析仪》（GB/T25476-2010）
《自动化仪表工程施工及验收规范》（GB50093-2002）
《在线分析仪系统的设计和安装》（EEMUANo.138）
《自动化仪表选型设计规定》（HG/T20507-2000）
《仪表配管配线设计规定》（HG/T20512-2000）
《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157—1996）
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
《污染源在线自动监控(监测)系统传输标准》（HJ 212—2017）
二、在线分析仪表技术要求

2.1 投标方应承担福建省东南电化公司脱硝烟气氨逃逸在线分析仪表的整机采购及技术支持等服务，确保分析仪表满足生产需求。

2.2 所有设备需符合本技术规格书规定的性能参数、材质标准、安全防护等级等要求，满足工业现场的工艺需求。

2.3 投标方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。投标方为东南电化公司提供的仪表在保修期内非人为损坏，投标方需为东南电化公司提供免费更换、维修。

2.4 投标方所提供的主机产品必须是原厂原包装（含货物质量合格证书）产品。投标方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

2.5 本项目招标仪表的全部技术要求，均需严格参照招标文件附件中的仪表数据表相关规定执行。
2.6详细技术参数如下：
氨逃逸在线监测系统（3套）

1）系统技术参数

	项目
	参数

	测量原理
	可调谐半导体激光吸收光谱

	测量组分及量程
	氨气：0-20  ppm

	重复性
	≤2%

	示值误差
	≤±2%F.S.

	零点漂移
	≤±2%F.S.（24h）

	量程漂移
	≤±2%F.S.（24h）

	模拟量输入
	DC4-20mA，2路

	模拟量输出
	DC4-20mA，2路

	响应时间
	≤120s

	开关量输入
	1路

	开关量输出
	2路

	环境温度
	-20~55℃

	环境湿度
	95%RH以下，无结露

	供电电源
	AC（220±22）V，（50±1）Hz

	通讯方式
	RS485、4-20mA


2）伴热管线技术参数
	项目
	参数

	功能
	高温伴热以避免水冷凝

	环境温度
	-20～50℃

	环境湿度
	≤95%RH

	温度传输
	PT100

	不锈钢管直径
	Φ6/Φ8

	供电电源
	AC (220±22）V，（50±1）Hz


三、工程技术与售后服务

3.1 甲乙双方分工界面

	序号
	工作内容
	甲方
	乙方

	1
	提供设备选型使用所需工况信息
	√
	

	2
	提供公用工程技术要求
	
	√

	3
	提供设备安装使用所需的站房、平台、扶梯、桥架（平台至站房的电缆穿管和桥架提供和铺设）等公用工程条件
	√
	乙方需全程派一名工程师到场指导安装

	4
	开孔位置的确定和开孔施工
	√
	

	5
	压缩空气铺设至站房、电源电缆引至站房，提供和铺设系统输出信号电缆
	√
	

	6
	提供安装相关设备所涉及到的吊装设备及其他附件
	√
	

	7
	按合同的规定交货
	
	√

	8
	货物运输
	
	√

	9
	卸货、货物储存和保管
	√
	

	10
	开箱验货
	√
	√

	11
	设备安装
	√
	√

	12
	设备运行调试
	
	√

	13
	现场培训
	
	√

	14
	派人接受现场培训
	√
	

	15
	调试检测
	√
	

	16
	设备试运行
	√
	

	17
	设备验收
	√
	


3.2 投标方所提供的设备材料应包括设备运行、维护、调校的说明书，并对需方人员进行培训，提供详细的培训资料。
3.3 如果现场需要，供方需在接到用户通知后8小时内做出响应，48小时内赶到现场并及时处理出现的任何问题。
3.4 装箱运输的成套附件，采用同等条件进行包装。
3.5 装箱的技术条件有：出厂合格证、安装使用说明书、装箱单。装箱单上并应注明：制造厂名称和地址、产品名称和型号、装箱数量、装箱日期、装箱人工号等。
3.6 包装箱内装入的零部件必须有明显的标记与标签，注明部件号、编号、名称及数量，标签所标内容应与装箱单一致。
3.7 投标方保证所提供的设备满足本装置安全、可靠运行的要求，并对分析仪表的设计、制造、供货、实验、装箱、发运、运行调试等过程全面负责。
3.8 保质期为分析仪表正式投运后一年，保质期内产品出现质量问题，由投标方处理或重新配供。
四、供货范围
本次采购的供货范围如下：

	名称
	数量
	推荐品牌

	氨逃逸在线监测系统
	3套
	杭州泽天/聚光科技/安徽皖仪


五、交货期
5.1 设备的交货进度要满足工程安装进度的要求。

5.2 备品备件、随机资料、专用工具随在线分析仪表一起供货。

5.3 交货时间：合同签订后2个月内交货。
5.4 交货地点：福建省福州市福清市江阴工业集中区国盛大道3号，福建省东南电化股份有限公司厂区装置现场。
5.5 包装运输：投标方应严格按货物的国家相关标准的“包装、标记、运输及票据须知”的要求对货物进行包装和标识(备品备件应与设备分别包装)，保证设备完好无损地运输至招标方的使用现场。随机备件单独包装后放入在线分析仪包装箱内，防止丢失或损坏。

6、验收标准

仪器能够正常运行，由甲方提供全量程标气，乙方使用标气进行设备校准，标气浓度比对在误差范围内（以环保标准为主），视为验收合格。

